REAGEN™结晶紫酶联免疫反应测试盒

RND99044

1．试剂盒描述

REAGEN™结晶紫检测试剂盒是利用酶联免疫吸附测定法用于食品中结晶紫/阴性结晶紫的定量测定。灵敏度为0.01ppb。

2．试剂盒原理

酶联免疫吸附测定法定量测定结晶紫/阴性结晶紫残留。利用萃取液通过均质及振荡的方式提取样品中的结晶紫/阴性结晶紫进行免疫测定。先将标准及样品加入到微孔中，再加入抗体孵育30分钟，洗板后加酶标记物，孵育30分钟后洗掉小孔中所有没有结合的分子。每孔中加入底物溶液，结合的酶标记物将无色的底物转化为蓝色的物质。孵育15分钟后停止此反应，根据各孔颜色深浅进行数据读取。依据标准的颜色得出样品的浓度值。

3. 试剂盒组成部分和储存

已包被抗原的酶标板(Crystal Coated Plate)（可拆式）                  12×8 孔

标准液(0,0.05,0.15,0.5,1.5,4.5 ppb）                                1×1.0mL

回收用50ng/ml(Spiking)(可选）                                      1×0.4mL

结晶紫一抗(Crystal Antibody)                                        1× 12mL

HRP酶标记物(HRP-Conjugated)                                        1× 18mL

10X样品稀释液                                                      1×25mL

20×浓缩洗液(Wash Solution)                                         1×28mL

终止液(Stop Buffer)                                                 1×12mL

TMB底物(TMB Substrate)                                             1×12mL

试剂A                                                              1×20g

试剂B (10X)                                                        1×1.8mL

本试剂盒应当在2-8℃的温度下储存，有效期为一年。如果超过1个月不使用试剂盒，请将标准品、抗体、酶结合物于-20°C保存。

4.检测下限

| 检测物质 | 定量检测下限（ng/g） |
| --- | --- |
| 水产品 | 0.05 |

5.交叉反应：

| 种类 | %CR（氧化前） | %CR（氧化后） |
| --- | --- | --- |
| 结晶紫 | 100% | 100% |
| 隐性结晶紫 | 〈1% | 100% |

6．未提供的设备或材料

- 蒸馏水或去离子水

- 乙腈

- 量筒，100ml或更大

- 样品萃取及收集用的玻璃器皿

- Nacl

- 可吸取50ul的移液器及吸头

- 可吸取50ul和100ul的八道移液器及吸头

- 吸水纸或相当的吸水材料

- 450nm的酶标仪

- 计时器

- 混旋器

7.注意事项

实验前请阅读以下文字，以保证获得最佳实验效果。

- 最好配套使用本盒配送的试剂，不要同其它公司产品混用，不要将不同批次产品混用。

- 样品稀释或含有杂质很可能对结果的准确性有影响。

- 不要使用过期的产品

- 使用之前将所有试剂回升至室温20-28℃，但不要放置超过24小时

- 结晶紫属于抗生素，请小心处理

- 停止液是1N盐酸，避免接触皮肤

8．样品的准备

所有的试剂在使用之前应将其回温至室温，并在使用试剂前摇动几下，以保证合理的浓度。

试剂B的准备：   用乙腈按照1：9稀释试剂B；例：移取1ml 10X试剂B到9ml乙腈中可得到10ml所需试剂，现用现配。

样品稀释液制备：1体积的10X的样品稀释液加9体积的蒸馏水混匀。

样品制备：

水产品

- 在一个15ml的玻璃管中称量2g绞碎的组织样品。

- 加入4ml乙腈和1g Nacl,  然后涡旋震荡1分钟，摇荡震动10分钟左右；

- 4,000rpm室温离心10分钟。

- 在一个新离心管中称取250mg 试剂A，然后转移1.5ml上清到这个离心管中。

- 涡旋震荡30秒，室温静止5分钟，然后4,000 rpm室温离心10分钟。

- 转移0.8ml上清到一个新的玻璃管中，50C - 60C氮气吹干。

- 加入100ul试剂B，震荡1min，室温静置15min。

- 加入0.3ml样品稀释液，涡流10秒。

- 取50ul进行检测。

稀释倍数：1

9．酶联免疫反应测试步骤

- 试剂准备：试剂在使用之前要在室温下解冻1-2小时，确定在使用前阅读过注意事项。

- 1x洗液的制备：

- 1体积的20x洗液同19体积的蒸馏水混合

检测：

以下为计算份量的表格，用户可根据自己的需要来确定需要配置多少试剂。

| 试剂 | 每个反应需要的体积 | 24次反应的体积 |
| --- | --- | --- |
| 抗体 | 100uL | 2.4ml |
| 酶结合物 | 150uL | 2.4mL |
| 工作洗液 | 1 mL | 24mL |
| 终止液 | 100 L | 2.4 mL |
| 底物 | 100 L | 2.4 mL |

- 加入50L的标准品于所设定的标品孔中。

- 加入50L的样品于所设定的样品孔中。

- 每孔加入100L抗体，轻微混匀1分钟。

- 室温（22.5±2.5）°C下避光孵育30分钟。

- 孵育后倒掉液体，250L1×洗液洗板4次，洗完最后一次，将酶标板倒置用力甩干。

- 每孔加入150L酶结合物，轻微混匀1分钟。

- 室温（22.5±2.5）°C下避光孵育30分钟。

- 孵育后倒掉液体，250L1×洗液洗板4次，洗完最后一次，将酶标板倒置用力甩干

- 加入100L TMB底物，混匀1分钟。

- 室温（22.5±2.5）°C避光孵育15分钟左右，加入100L终止液。

- 450nm下读数(读数前，用无绒布擦拭除去微孔底部的水分和指痕)。

10．结果计算

  - 分别计算标准、质控和样品的平均吸光度值和相对吸光度值。

相对吸光度值 (%) = (标准或样品吸光度值/零标准吸光度值) x 100 %

  - 以相对吸光度值为纵坐标，标准浓度为横坐标建立标准曲线。

  - 从标准曲线上读取质控和样品的浓度值。

标准曲线如下：